
1. Обзор источников по теме бакалаврской работы
   1. Применяемое оборудование для обработки поверхностей УФ-излучением
   2. Физические особенности работы облучателей
      1. Ртутный газовый разряд
      2. Поглощение и пропускание излучения с длиной волны 254нм амальгамной лампой низкого давления
   3. Применение многопоточных вычислений для расчёта световых полей

Постановка задачи



Ключевые высказывания:

При проектировании системы ультрафиолетовых ламп важно учитывать их конфигурацию. Одна лампа может частично или полностью поглощать свет от другой такой же лампы в поле видимости. Пары ртути в лампе – основная причина поглощения фотонов бактерицидного спектры.

* Энергоэффективность
* Бактерицидная эффективность
* Эффективность использования светового потока от ламп
* Зависимость интенсивности от расстояния и угла относительно оси симметрии
* Потери в излучении в многоламповых устройствах
* Уменьшение потерь в многоламповых установках
* Поглощение излучения газовым разрядом

1. Энергоэффективность
2. Бактерицидная эффективность
3. Световой поток
4. Система ламп
5. Зависимость интенсивности
6. Потери излучения
7. Многоламповые установки
8. Уменьшение потерь
9. Поглощение излучения
10. Газовый разряд

<https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30691161>

<https://www.elibrary.ru/item.asp?id=23299780>

<https://iopscience.iop.org/article/10.1088/0022-3727/35/12/314/meta>

<https://journals.aps.org/rmp/abstract/10.1103/RevModPhys.76.541>

<https://link.springer.com/article/10.1007/BF00697447>

<https://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1558846&dswid=-2725> !!!

<https://link.springer.com/article/10.1134/S0030400X0811009X>

<https://www.accesswater.org/publications/proceedings/-287313/a-review-of-uv-lamps> старая обзорная статья на лампы

<https://www.mdpi.com/2073-8994/14/1/125>

<https://ntrs.nasa.gov/api/citations/19940012069/downloads/19940012069.pdf> древний документ НАСА о системе ламп

<https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10789669.2011.611575> статья 2012 года про трассировку лучей в системе ламп, различные методы расчёта и прочее

<https://www.elibrary.ru/item.asp?id=12610990> Книжка Василяка о применении УФ ламп для обеззараживания воды

<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1385894712015793>

<https://knowledgecommons.lakeheadu.ca/handle/2453/4156> статья о расчётах с учётом затенения

Современные лампы – разделить на составляющие и про каждый элемент можно найти ссылки, показать варианты.

## Введение

С увеличением плотности населения отдельных областей Земного шара всё острее становится проблема борьбы с микроорганизмами, способными вызывать у человека заболевания различной тяжести вплоть до летального исхода. Пандемия COVID-19 в 2019-2021 годах показала, что на данный момент всё ещё существует реальная угроза глобального распространения вирусных заболеваний. Одним из способов борьбы с вредоносными микроорганизмами является обработка заражённых поверхностей и воздуха с применением ультрафиолетового излучения. За последние несколько лет изделия для обеззараживания воздуха и поверхностей в воздушной среде получили сильное распространение: они широко начали использоваться медицинскими и образовательными учреждениями, заведениями общественного питания и транспортными компаниями. Основными требованиями к оборудованию являются:

1. Скорость обработки – помещение можно обрабатывать только в отсутствие людей. То есть, операционная, учебный кабинет или автобус не сможет выполнять свои прямые задачи в течение времени обработки. Для повышения скорости обработки, компании разрабатывают оборудование со всё более и более высоким уровнем мощности.
2. Энергетическая эффективность – это требование продиктовано не только простыми экономическими соображениями, но и техническими возможностями электрических сетей. Повышение потребляемой мощности означает повышение тока в сети, что налагает ограничение на её использование, так как электрическая автоматика способна пропускать через себя ограниченное количество тока.

Производители средств обработки поверхностей и воздуха ультрафиолетовым в конкурентной борьбе пытаются как можно лучше реализовать оба запроса, и поэтому прибегают к современным компьютерным технологиям: компьютерному моделированию и проектированию.

## Бактерицидное действие ультрафиолетового излучения

Ультрафиолетовое излучение (УФИ) – это часть спектра электромагнитного излучения, длина волны которой лежит в диапазоне 10 - 400 нм. Этот диапазон принято разделять на 4 участка: A – 400-315 нм, B – 315-280 нм, C – 280-200 нм. Бактерицидные свойства УФИ были впервые обнаружены в 1876 году А. Даунсом и Т. Блантом. В 1961 году Р. Бекерс и У. Берендс обнаружили реакцию ультрафиолета непосредственно с тимином – одним из пяти азотистых оснований, составляющих ДНК; это открытие объяснило бактерицидную эффективность С-диапазона УФИ. То есть, при прохождении через микроорганизмы фотоны, переносящие энергию на длине волны ультрафиолетового диапазона, взаимодействуют с различными компонентами клетки, в частности, с нитями ДНК и РНК, что приводит к их повреждениям и, следовательно, к деактивации механизмов размножения микроорганизмов. Этот эффект ультрафиолетового излучения называют бактерицидным. Для разных микроорганизмов, в силу их био-химических особенностей, восприимчивость к излучению различных длин волн будет разной, поэтому эмпирическим путём была установлена оптимальная длина волны, обеспечивающая примерно равную бактерицидную эффективность для большинства опасных микроорганизмов. Эта оптимальная длина волны, равная нм, называется волной максимума бактерицидной чувствительности. Поимо рабочей длины волны основной и самой важной характеристикой для обработки поверхности является доза, получаемая единицей площади:

|  |  |
| --- | --- |
|  | () |

где – полученная доза, – интенсивность излучения на бактерицидной длине волны в точке наблюдения, – время облучения. Интенсивность точечного источника, в свою очередь, определяется формулой:

|  |  |
| --- | --- |
|  | () |

где – период волны, – мощность, проходящая через площадь . В случае точечного источника, излучаемая мощность константна, а рассматриваемая площадь, по мере отдаления от источника, увеличивается квадратично, так что, интенсивность точечного источника убывает пропорционально квадрату расстояния от него.

## Расчёт интенсивности лампы

В расчётах интенсивности излучения для облегчения вычислений газоразрядную лампу принято рассматривать, как протяжённый источник света с нулевой толщиной и равномерной светимостью. Проще говоря, лампу представляют в расчётах, как геометрический отрезок, концы которого совпадают с границами газового разряда, при этом расчёт интенсивности в какой-либо точке пространства происходит по принципу суперпозиции полей от каждого небольшого кусочка этого светящегося отрезка. В 1955 году Кайтцем было предложено уравнение для расчёта светящей линии. Международной ультрафиолетовой ассоциацией IUVA было утверждено использовать формулу Кайтца для расчёта энергетического потока на заданном расстоянии от УФ лампы:

|  |  |
| --- | --- |
|  | () |

где – энергетический поток или поток излучения, – энергетическая освещённость или облучённость, – протяжённость источника света, – нормальное расстояние от точки наблюдения до источника, – угол, под которым видна лампа из точки наблюдения.

В формуле (3) можно перейти к полной энергии от лампы , умножив левую и правую части на время обработки :

|  |  |
| --- | --- |
|  | () |

Таким образом, согласно ГОСТу, время обработки поверхностей помещения многоламповой установкой принято рассчитывать следующим образом:

|  |  |
| --- | --- |
|  | () |

где – суммарная энергия всех ламп установки, – наибольшее возможное расстояние от установки до границы помещения, – коэффициент использования потока помещением, – КПД облучателя.

Как видно из формулы (5), используются усреднённые данные о лампах и конструкции, а не минимальные значения облучённости среди всех точек обрабатываемой поверхности. В случае обработки воздуха можно считать, что он перемешивается, распределяя полученную дозу по всему объёму, но поверхности лишены возможности перераспределять дозу, поэтому формула (5) нуждается в уточнении.

## Конструкция амальгамных газоразрядных ламп низкого давления

Газоразрядная лампа состоит из оболочки из кварцевого стекла. Этот материал обеспечивает наилучшее прохождение ультрафиолета из газового разряда во внешнюю среду. В «капсуле» из кварцевого стекла находится смесь инертных газов, обычно неона и аргона. На внутреннюю сторону лампы нанесено полимерное покрытие, включающее α-оксид алюминия, оно препятствует проникновению инертных газов сквозь кварц. Также с внутренней стороны на кварцевом стекле находится золотое пятно с амальгамой, состав которой – ноу-хау каждой компании-производителя. На концах лампы присутствует два электрода, разность потенциалов между которыми реализует дуговой разряд.

В горящей лампе, когда амальгама расплавлена, присутствуют пары ртути, за счёт которых происходит излучение в бактерицидном диапазоне. Атомы ртути могут как излучать, так и поглощать фотоны на резонансной частоте, что приводит к эффекту затенения, когда рассматривается распределение интенсивности излучения от нескольких светящих ламп. Кроме того, кварцевое стекло хоть имеет и очень низкий коэффициент поглощения УФИ, всё же пропускает не весь поток, поэтому кварц и его покрытие тоже производят вклад в эффект затенения. Помимо ламп, объектами, затеняющими часть излучения могут быть и элементы конструкции, особенно из шлифованного металла, так как он хорошо поглощает УФИ.

## Использование светового потока

В формуле (5) присутствует коэффициент использования светового потока . В нём учитываются особенности помещения: отражение от пола, потолка и стен в зависимости от их покрытия, а также геометрия целевого помещения. Но как показал опыт вычисления распределения интенсивности излучения от реального прибора с несколькими лампами, неоднородность распределения интенсивности имеет зависимость от координат точки наблюдения этой физической величины относительно облучателя.

## Энергетическая эффективность

В настоящее время в промышленных установках и бытовых приборах УФИ, в большинстве случаев, получают из источников, в основе которых лежит разряд в парах ртути. В данной работе в качестве источника излучения будут использованы амальгамные лампы низкого давления. Согласно теоретическому расчёту, в подобных лампах 30-50% электрической мощности, потребляемой разрядом, переходит в УФИ с длиной волны 253,7 нм. Практически достижимая эффективность амальгамных ламп низкого давления на сегодняшний день – 25-42% в зависимости от тока разряда. Однако, электрическая эффективность одной лампы не в состоянии предсказать энергетическую эффективность установки, включающей в себя систему ламп и различных конструктивных элементов, чтобы можно было учесть её в формуле (5).

Поэтому целью данной работы является разработка средств и методов расчёта энергетической эффективности с применением численных расчётов.